ICS

Z

备案号：

DB13

13

河北省地方标准

DB □□/T□□□-2016

大气污染防治网格化监测系统安装

验收与运行技术规范（征求意见稿）

2016-□□-□□发布                                 2016-□□-□□实施

发 布

河北省质量技术监督局

河北省环境保护厅

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由河北省环境保护厅提出。

本标准主要起草单位：河北先河环保科技股份有限公司。

本标准协作单位：河北省环境应急与重污染天气预警中心、石家庄市环境监测中心。

本标准主要起草人：马景金、李铮、孙程、张玲、崔厚欣、尚永昌、何文杰、李少华、吴光辉、高胜利、谢东水、高康宁、张晓彤、周静博。

本标准由河北省环境保护厅负责解释。

# 1 范围

本标准规定了大气污染防治网格化系统组成和原理、安装、调试、试运行、验收、运行维护与质控、数据有效性判断等相关内容。

本标准适用于大气污染防治网格化监测系统的安装验收、运行维护、质量保证与质量控制和数据有效性判断。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095-2012  环境空气质量标准

GB 50093   自动化仪器工程施工及验收规范

GB 50168   电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB 50205		钢结构工程施工质量验收规范

GB/T 17214.1  工业过程测量和控制装置工作条件第1部分：气候条件

HJ 193  环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3和CO）连续监测系统安装和验收技术规范

HJ/T 212     污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准

HJ 618  	环境空气 PM10和PM2.5的测定重量法

HJ 653   环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续监测系统技术要求及检测方法

HJ 654   环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3和CO）连续监测系统技术要求及检测方法

HJ 655   环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范

YD 5098  通信局（站）防雷与接地工程设计规范

# 3术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 大气污染防治网格化监测

为达到区域大气污染防治精细化管理的目的，根据不同污染源类型及监控需求，将目标区域分为不同的网格进行点位布设，对各点位相关污染物浓度进行实时监测。

- 微型空气监测站

- 指采用光散射、电化学、金属氧化物或光离子的传感器检测方法的，体积小于0.1m3、 重量小于5kg且可以直接用于室外监测大气污染状况的监测设备，检测参数可以包含PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3和TVOC其中的一种或几种。

- 微型六参数监测站

- 指检测参数包含PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3的微型空气监测站。

- 微型颗粒物监测站

- 指检测参数包含PM10和PM2.5的微型空气监测站。

- 微型TVOC监测站

- 指检测参数为TVOC的微型空气监测站。

- 比对方法

指符合GB 3095-2012 5.3规定的自动分析方法。

- 质控设备

指采用比对方法的可用于校准微型空气监测站的监测设备。

- 标准空气质量监测站

指符合HJ 653和HJ 654标准要求的空气质量监测系统，检测参数包含PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3。在本标准中用作微型六参数监测站和微型颗粒物监测站的质控设备。

- 小站

指采用比对方法的小型化、便于移动且可直接用于室外监测大气污染状况的，检测参数包含PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3的监测设备。在本标准中用作微型六参数监测站和微型颗粒物监测站的质控设备。

- 小型颗粒物监测站

- 指采用比对方法的小型化、便于移动且可直接用于室外监测大气污染状况的，检测参数为PM10或PM2.5的监测设备。在本标准中用作微型颗粒物监测站的质控设备。

- 移动校准装置

指采用比对方法的小型化、可直接移动且可直接用于室外空气质量监测的装置，以及采用光离子或氢火焰离子检测方法的、可直接移动且可直接用于室外TVOC监测的装置，检测参数可以包含PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TVOC中的一种或几种。在本标准中用作微型空气监测站的质控设备。

- 大气环境模拟舱

指配备有采用比对方法的空气质量监测设备、可模拟室外环境的密闭试验舱，具有可联通室外空气、可控制污染物种类和混合浓度且可模拟室外温湿度的功能。在本标准中用于微型空气监测站的出厂前校准。

- 数据获取率

数据获取率% = 实际运行小时数/应运行小时数×100%。

- 自适应校准

指安装于固定质控设备周边一定范围内（一般不超过2km）的微型空气监测站通过与质控设备监测数据比对的方式进行校准。

- 传递校准

指将质控设备（如移动校准装置）或校准合格的微型空气监测站置于待校准的微型空气监测站周围2m（污染源区域1m）范围内，通过数据比对的方式对待校准设备进行校准。

# 4系统组成和原理

- 4.14.1 系统组成

大气污染防治网格化监测系统由监测单元、质控单元和数据处理分析单元组成，如图1所示。

监测单元一般包含多台微型空气监测站。具体设备类型可以是微型六参数监测站、微型颗粒物监测站或微型TVOC监测站。

质控单元包括大气环境模拟舱和质控设备，质控设备可根据具体质控需求配备。出厂前质控要求配备大气环境模拟舱和标准空气质量监测站；现场质控可根据需求配备标准空气质量监测站、小型空气质量监测站、小型颗粒物监测站或移动校准装置。

数据处理分析单元包括数据接收模块、数据存储模块、数据运算模块及数据分析和管理模块。

图1 大气污染防治网格化监测系统组成示意图

- 4.2 系统分析原理

大气污染防治网格化监测系统监测单元分析原理和质控单元分析原理见表1。

表1 系统分析原理

| 检测项目 | 监测单元分析原理 | 质控单元分析原理 |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 光散射法 | β射线吸收法 |
| PM2.5 | 光散射法 | β射线吸收法 |
| SO2 | 电化学法/金属氧化物法 | 紫外荧光法/差分吸收光谱 |
| NO2 | 电化学法/金属氧化物法 | 化学发光法/差分吸收光谱 |
| CO | 电化学法/金属氧化物法 | 气体滤波相关红外吸收法/非分散红外吸收法 |
| O3 | 电化学法/金属氧化物法 | 紫外吸收法/差分吸收光谱 |
| TVOC | 金属氧化物法/光离子法 | 光离子法/氢火焰离子法 |

# 5 安装

- 5.1微型空气监测站安装

5.1.1 采样口安装高度：（3～20）m。

5.1.2市政供电AC 220V，频率波动不超过（50±1）Hz；太阳能供电DC 12V，保证太阳能板的正常日照时间不小于6h。

5.1.3在采样口周围180°捕集空间范围内环境空气流动应不受任何影响。

5.1.4 市电供电的设备应接地良好，接地电阻应小于4Ω。

5.1.5 电缆和管路以及电缆和管路的两端作上明显标识。电缆线路的施工应满足GB 50168的相关要求。

## 5.2 质控点位安装

5.2.1应采取措施保证监测点附近1km内的土地使用状况相对稳定。

5.2.2采样口周围水平面应保证270°以上的捕集空间，如果采样口一边靠近建筑物，采样口周围水平面应有180°以上的自由空间。

5.2.3安装点周围环境状况相对稳定，所在地质条件需长期稳定和足够坚实，所在地点应避免受山洪、雪崩、山林火灾和泥石流等局地灾害影响，安全和防火措施有保障。

5.2.4安装点附近无强大的电磁干扰，周围有稳定可靠AC220V电力供应和避雷设备，通信线路容易安装和检修。

5.2.5应考虑监测点位设置在机关单位及其他公共场所时，保证通畅、便利的出入通道及条件，在出现突发状况时，可及时赶到现场进行处理。

# 6调试与校准

监测系统在现场安装并正常运营后，在验收前需进行调试与校准。

## 6.1 调试

## 6.1.1 微型空气监测站

微型空气监测站调试的一般要求：

- 设备各零部件应连接可靠，表面无明显缺陷，定位准确；

- 设置电源适配器，保证电池不间断供电；

- 设备应具备数字信号通讯功能，数据上传监测平台；

- 如果因系统故障、断电等原因造成调试检测中断，则需要重新进行调试检测；

- 调试检测后应编制安装调试报告；

- 安装调试报告参见附录A。

## 6.1.2 质控设备

监测系统的质控设备的调试测试参考HJ6 55和HJ 193相关要求。

## 6.2 校准

监测系统的校准指通过质控设备对微型空气监测站的监测数据进行校准。微型空气监测站的校准方法参见10.2。

# 7试运行

## 7.1 微型空气监测站

微型空气监测站在监测系统完成安装、调试及试运行后提出验收申请，验收申请材料上报责任环境保护部门受理，经核准符合验收条件，由责任环境保护部门组织实施验收。

- 监测系统试运行不少于10天；

- 数据获取率要求不小于90%；

- 根据试运行结果，提供试运行报告；

- 试运行报告参见附录B。

## 7.2 质控设备

质控设备的试运行参考HJ6 55和HJ 193相关要求。

# 8验收

## 8.1验收准备与申请

## 8.1.1验收准备

验收应符合以下要求：

- 相关设备出厂检验合格报告；

- 大气污染防治网格化监测系统安装调试报告、试运行报告；

- 相关管主管单位出具的联网证明；

- 质量控制和质量保证计划文档；

- 监测系统连续稳定运行不少于10天，出具试运行阶段数据报表；

- 建立完整的监测系统的技术档案。

## 8.1.2验收申请

在系统完成安装、调试及试运行后提出验收申请，验收申请材料上报相关主管单位受理，经核准符合验收条件，由相关主管单位实施验收。

## 8.2验收内容

大气污染防治网格化监测系统的验收内容包括性能指标验收和平台验收。

## 8.2.1微型空气监测站性能指标验收

## 8.2.1.1抽样检验原则

大气污染防治网格化监测系统在验收时应采用抽样检验的方式。设备数量及抽样原则见表2。

表2 验收数量及抽样原则

| 总数量（台） | 验收数量（台） |
| --- | --- |
| ＜10 | 全检 |
| ≥10且≤50 | 10 |
| ＞50 | 监控设备与污染源区域监控设备分别抽样,选取不超过三种不同类型源分别抽取不低于20%（敏感点、交通、企业、建筑工地、餐饮、边界等） |

## 8.2.1.2性能指标

系统采用室外比对测量误差测试的方式进行性能指标验收。抽样原则应符合表2，检测方法见8.2.1.3，测试结果应符合表3-5的要求。

表3 颗粒物检测指标

| 测量参数 |  | PM2.5 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外比对测量误差 | （0～100）μg/m3 | ±15μg/m3 | ±20μg/m3 |
|  | （100～1000）μg/m3 | ±15%F.S. | ±20%F.S. |

表4 气态污染物检测指标

| 测量参数 |  | SO2 | NO2 | O3 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外比对测量误差 | （0～100）nmol/mol | ±15 nmol/mol | ±15 nmol/mol | ±15 nmol/mol | - |
|  | （100～500）nmol/mol | ±15%F.S. | ±15%F.S. | ±15%F.S. | - |
|  | （0～10）μmol/mol | - | - | - | ±1.5μmol/mol |
|  | （10～50）μmol/mol | - | - | - | ±15%F.S. |

表5 TVOC检测指标

| 室外比对测量误差 | （0～2）μmol/mol | ±10%F.S. |
| --- | --- | --- |
|  | （2～50）μmol/mol | ±5%F.S. |

## 8.2.1.3 检测方法

8.2.1.3.1 颗粒物（PM10和PM2.5）检测指标和检测方法

在同一环境条件下，将待测微型空气监测站与质控设备采样口调整到同一高度，待测设备与质控设备之间相距（1.5～5）m。运行24h后，记录平均值。重复测量3次。当颗粒物浓度≤100μg/m3时，按公式（1）计算待测设备的绝对误差。取绝对值最大值为其室外比对测量误差。当颗粒物浓度＞100μg/m3时，按公式（2）计算待测设备的示值误差Le。取绝对值最大值为其室外比对测量误差。

……………………………………（1）

式中：

--------绝对误差；

Cs--------质控设备测量值；

--------待测微型空气监测站的测量浓度值。

……………………（2）

式中：

Le--------相对误差。

8.2.1.3.2 气态污染物（SO2、NO2、CO和O3）检测指标和检测方法

将待测微型空气监测站放到质控设备周围（0.5～20）m距离内，采集同环境下的气体。运行24h后，分别记录微型空气监测站和质控设备24h平均值和Cs。连续运行10天。当SO2（O3/NO2）气体浓度≤100nmol/mol（CO气体浓度≤10μmol/mol）时，按公式（1）计算待测设备的绝对误差。取绝对值最大值为其室外比对测量误差。当SO2（O3/NO2）气体浓度＞100nmol/mol（CO气体浓度＞10μmol/mol）时，按公式（2）计算待测设备的相对误差Le。取绝对值最大值为其室外比对测量误差。

## 8.2.1.3.3 TVOC检测指标和检测方法

将待测微型空气监测站放到TVOC分析仪周围（0.5～20）m距离内，采集同环境下的气体。运行24h后，分别记录微型空气监测站和分析仪24h平均值和Cs。连续运行10天。按公式（3）计算待测设备的相对误差Le。取绝对值最大值为其室外比对测量误差。

…………………………（3）

式中：

Cs--------质控设备测量值；

--------待测微型空气监测站的测量浓度值；

Le--------相对误差。

## 8.2.2质控设备性能指标验收

质控设备性能指标验收的验收参考HJ193和HJ655。

## 8.2.3平台验收

平台验收由系统联网验收和平台功能验收两部分组成。

## 8.2.3.1 系统联网验收

系统联网验收技术指标见表6。

表6 系统联网验收技术指标

| 验收检测项目 | 考核指标 |
| --- | --- |
| 通信稳定性 | 1. 现场设备在线率为90%以上； 2. 正常情况下，掉线后，应在15min之内重新上线； |
| 数据传输安全性 | 1. 对所传输的数据应按照协议中规定的加密方法进行加密处理传输，保证数据传输的安全性； 2. 服务器端对请求连接的客户端进行身份验证。 |
| 联网稳定性 | 在连续一个月内，不出现除通信稳定性、通信协议正确性、数据传输正确性以外的其他联网问题。 |

## 8.2.3.2平台功能验收

8.2.3.2.1  点位部署：按要求数量的设备部署至平台上，设备实际安装点位GPS坐标与平台地图展示偏差小于10m。

8.2.3.2.2  平台设备监测数据更新周期：≤5min。

8.2.3.2.3  超标报警、信息推送和现场情况反馈功能正常。

8.2.3.2.4  8.2.3.2.1-8.2.3.2.3功能同时在PC端和移动端实现。

8.2.3.2.5  数据筛选、查询和下载功能正常。

8.2.3.2.4  常规报表输出功能正常。

8.2.3.2.6  区域污染实时、历史动态展示功能正常。

8.2.3.2.7  按照协议的规定检查通信协议的正确性。数据采集和传输设备与仪器之间的通信应稳定，不出现经常性的通信连接中断、报文丢失、报文不完整等通信问题。所采用的数据采集和传输设备应进行加密传输。

## 8.2.4相关制度、记录和档案验收

8.2.4.1监测系统操作和使用制度：

- 系统使用管理说明；

- 系统运行操作规程。

- 8.2.3.2监测系统质量保证和质量控制计划：

- 日常巡检制度及巡检内容；

- 定期维护制度及定期维护内容；

- 定期校验和校准制度及内容；

- 易损、易耗品的定期检查和更换制度。

## 8.3 验收报告

8.3.1验收报告参见附录C。

8.3.2验收报告应附安装调试报告、试运行报告和联网证明。

# 9系统日常运行维护要求

## 9.1人员要求

- 运营人员配备要求：微型空气监测站布设数量每达50个，或布设覆盖面积每达100平方公里，应配备运营人员1人。

## 9.2系统日常维护

### 9.2.1微型空气监测站日常维护

- 微型空气监测站的日常维护内容和要求见表7，特殊情况下可根据实际应用情况调整。

表7 微型空气监测站日常维护要求

| 维护部件 | 维护周期 | 维护内容 | 维护操作 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 1次/月 | 清理传感器积尘 | 拆下底壳，高压除尘枪对准颗粒物传感器进气口进行吹扫，吹扫后确认数据是否恢复正常。 | 1年 |
| PM2.5 | 1次/月 |  |  |  |
| SO2/NO2/CO/O3 | 1次/年 | 清理传感器底面附着物 | 拆下底壳，检查传感器底面是否有附着物，用高压气源从侧面吹扫传感器底表面。 | 2年 |
| TVOC | 1次/年 | 清理传感器底面附着物 | 拆下底壳，检查传感器底面是否有附着物，用高压气源从侧面吹扫传感器底表面。 | 1年 |
| 太阳能板 | 1次/季度 | 清理表面附着物； | 用棉布擦洗太阳能板 | —— |
|  | 雪天清理积雪 |  | 采用除雪铲或者除雪剂除雪 |  |
| 蓄电池 | —— |  | —— | 2年 |

注意：重度雾霾期间PM10浓度值超过500μg/m3（日均值）达三天以上，建议对颗粒物传感器一周进行一次维护。

## 9.2.2质控设备日常维护

- 日常维护内容和方法参照HJ655和HJ193

## 9.3 系统检修

## 9.3.1预防性检修

- 预防性检修指在规定时间对系统在用和备用的仪器设备进行预防故障发生的检修。在有备用仪器的保障条件时，应用备用仪器将正在运行的仪器设备替换下来，送往企业进行预防性检修。预防性检修计划应根据系统仪器设备的配置情况和设备使用手册的要求制定。预防性检修应做到：

- 仪器设备每年至少进行1次预防性检修；

- 按厂家提供的使用和维护手册规定的要求，根据使用寿命，更换仪器中传感器、电池等关键零部件；

- 对仪器的气路、光路和电路板等进行检查和清洁处理；

- 在每次全面预防性检修完成后，或更换了传感器、电路板等关键部件后，应对仪器重新进行校准和检查，并记录检修及标定后校准情况；

- 对完成预防性检修的仪器，应进行连续24h的仪器运行考核，在确认仪器正常后，仪器方可投入使用。

## 9.3.2针对性检修

针对性检修是指对出现故障的仪器设备进行针对性检查和维修。针对性检修应做到：

- 根据所使用的仪器结构特点和厂家提供的维护手册规定的要求，制定常见故障的判断和检修方法及程序；

- 对于在现场能够诊断明确，并且可由简单更换备件解决的问题，如气路堵塞等问题可在现场进行检修；

- 对于其他不易诊断和检修的故障，应将发生故障的仪器送实验室进行检查和维修，并在现场用备用仪器替代发生故障的仪器；

- 在每次针对性检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，确定是否对仪器进行校准。

# 10质量保证与质量控制

环境监测质量保证包含了保证环境监测数据正确可靠的全部活动和措施，如根据监测数据的质量要求，制定相关的校准规程等内容。

## 10.1校准的要求和周期

- 空气微型空气监测站运行过程传递校准周期：

- 常规2～3个月；

- 污染浓度长期较高的企业（单个参数月均值高于国控点2.5倍以上），校准周期缩短至1～1.5个月。

## 10.2校准方法

校准方法包括自适应校准和传递校准两种方式。

## 10.2.1 自适应校准

当微型空气监测站所处环境背景与临近质控站所处环境背景一致时，推荐采用自适应校准。自适应校准适用校准范围由当地具体环境污染分布情况确定。

## 10.2.2  传递校准

当微型空气监测站所处环境背景与临近质控站所处环境背景不一致时，如对安装于污染源区域的设备，推荐采用传递校准。传递校准根据传递设备的不同分为常规传递校准和移动传递校准。

## 10.2.2.1 常规传递校准

传递设备为经校准合格的微型空气监测站。

## 10.2.2.2 移动传递校准

传递设备为质控设备，如移动校准装置等。

# 11数据有效性判断

11.1  监测系统正常运行时的所有数据均为有效数据，全部参与统计。

11.2  对于因仪器故障、运行不稳定或其他监测质量不受控情况下出现的零值或负值，判断为无效数据。

11.3  对仪器进行检查、校准、维护保养或仪器出现故障等非正常监测期间的数据判断为无效数据。

11.4  对于缺失和判断为无效的数据均应注明原因，并保留详细的原始记录，以备数据审核。

# 附录A
（资料性附录）
监测系统安装调试报告

大气污染网格化监测系统

安装调试报告

单位名称：                （公章）

年   月   日

表A.1现场点位勘查信息表（由现场勘查人员完成）

| 点位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 |  |  |  |
| 设备供电方式 |  |  |  |
| 电池安装方式 |  |  |  |
| 周围环境概况 |  |  |  |
| 现场勘查人员 |  | 联系方式 |  |
| 现场协调人员 |  | 联系方式 |  |
| 需要协调的内容 |  |  |  |
| 现场八方位图 |  |  |  |

表A.2现场安装信息表（由现场安装人员完成）

| 设备类型 |  | 供电方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机编号 |  | 经纬度 |  |  |  |
| 安装时间 |  | 环境描述 |  |  |  |
| 点位名称 |  |  |  |  |  |
| 点位地址 |  |  |  |  |  |
| 现场安装人员 |  |  | 联系方式 |  |  |

八方位图

| 西北 | 正北 | 东北 |
| --- | --- | --- |
| 正西 | 安装效果图 | 正东 |
| 西南 | 正南 | 东南 |

# 附录B
（资料性附录）
监测系统试运行报告

大气污染防治网格化连续监测系统

试运行报告

单位名称：                （公章）

年   月   日

表B.1大气污染防治网格化监测系统试运行情况记录表

| 站点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站点地址 |  |  |  |  |  |
| 开始时间 |  |  | 结束时间 |  |  |
| 故障次数 | 故障出现时间 | 故障现象 |  | 故障小时数 | 签名 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | / |  |  |  |
| 数据获取率（%） |  |  |  |  |  |

# 附录C
（资料性附录）
监测系统验收报告

大气污染防治网格化监测系统

验收报告

单位名称：                   （公章）

年   月   日

附录C 大气污染防治网格化系统验收表

（规范性附录）

表C.1微型空气检测站安装验收表

站点名称：                                           编号：

| 时间： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收内容 | 合格 “√” | 不合格 “√” |
| 1 | 安装高度：距离地面3米-20米 |  |  |
| 2 | 标识：检查电池箱两侧的单位标识 |  |  |
| 3 | 穿线布局：没有裸露的接线，电线没有挤压 |  |  |
| 4 | GPRS与GPS模块吸附在固定支架上 |  |  |
| 太阳能板要求 |  |  |  |
| 5 | 面向正南，无遮挡物且周围空旷 |  |  |
| 6 | 保证一天当中10点至16点光照充足 |  |  |
| TVOC 801设备要求 |  |  |  |
| 7 | 接市电仪器按照规范接地 |  |  |
| 验收结论 | 验收人： 年 月 日 |  |  |

表C.2空气质量网络传感监测仪测试验收表

| 站点名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  |  | 仪器编号 |  |  |  |
| 大气温度 | ℃ |  | 大气湿度 | RH% |  |  |
| 验收日期 |  |  | 监测人员 |  |  |  |
| 性能指标验收 | 检测结果 |  |  | 是否符合要求 |  |  |
|  |  |  |  | 是√ | 否× | 备注/其他 |
| 室外对比 测量误差 | SO2 |  |  |  |  |  |
|  | NO2 |  |  |  |  |  |
|  | O3 |  |  |  |  |  |
|  | CO |  |  |  |  |  |
|  | PM10 |  |  |  |  |  |
|  | PM2.5 |  |  |  |  |  |
|  | TVOC |  |  |  |  |  |
| 验收 结论 | 验收人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表C.3网格化平台验收表

| 时间： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收内容 | 合格 “√” | 不合格 “√” |
| 1 | 系统数据获取率 90%以上； 正常情况下，掉线后，应在15 min之内重新上线； |  |  |
| 2 | 数据传输安全性：对所传输的数据应按照协议中规定的加密方法进行加密处理传输，保证数据传输的安全性；服务器端对请求连接的客户端进行身份验证 |  |  |
| 3 | 联网稳定性：在连续一个月内，不出现除通信稳定性、通信协议正确性、数据传输正确性以外的其他联网问题。 |  |  |
| 监测平台功能验收 |  |  |  |
| 4 | 点位部署数量及命名符合要求 |  |  |
| 5 | 点位GPS坐标与地图偏差小于10m |  |  |
| 6 | 功能验收：区域污染分析、区域污染评估、数据统计报表 |  |  |
| 验收 结论 | 验收人： 年 月 日 |  |  |